## Uređaji za kardiovaskularni
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
PREDMET NABAVE: Uređaji za Kardiovaskularni centar
EVV-108-23
TROŠKOVNIK
|  | UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom) |  |  | 0
|  | POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom) |  |  | 0
|  | UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom) |  |  | 0
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Količina | Zadovoljava karakteristiku (DA/NE) | Broj stranice kataloga ili druge tehničke dokumentacije sa dokazom karakteristika | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (da/ ne) | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Ergometrijski sustav sljedećih karakteristika: | 2
1.1 | 12-kanalni sustav smješten na odgovarajuća kolica s ugrađenim izolacijskim transformatorom
1.2 | Snimanje EKG-a u mirovanju i EKG-a u opterećenju
1.3 | Prikaz EKG-a na samostojećem, fiksno postavljenom TFT LCD monitoru u boji, minimalno 24"
1.4 | Istovremeni prikaz svih 12 EKG kanala u realnom vremenu na ekranu za vrijeme ergometrijskog testiranja; sustav podržava još prikaz 3, 6 i 6x2 kanala
1.5 | Zaprimanje 12-kanalnog EKG-a s pacijenta se obavlja putem bežičnog EKG modula s 10-žilnim pacijent kablovima IEC standarda ili jednakovrijedno; minimalna frekvencija zaprimanja 40.000 uzoraka/sekundi/kanalu; modul dolazi s odgovarajućom torbicom te remenom za aplikaciju na pacijentu oko struka
1.6 | Alfanumerička tipkovnica
1.7 | Ugrađen termalni pisač formata A4
1.8 | Sustav podržava ispis na laserskom pisaču kao alternativu termalnom pisaču
1.9 | Mjerenje impedancije elektroda s prikazom izmjerene vrijednosti brojčano u Ohmima, prije snimanja EKG-a s grafičkim prikazom elektroda na toraksu pacijenta i s indikatorom u bojama crveno-žuto-zeleno, ovisno o impedanciji na spoju elektrode i kože
1.10 | Podešavanje filtera mišićnog tremora
1.11 | Digitalni filter za izravnavanje bazne linije EKG-a bez pomicanja ST spojnice
1.12 | Mjerenje srčane frekvencije izvedeno iz minimalno 2 odvoda s 3. odvodom kao potvrdom, metodom srednje vrijednosti na određenom broju uzastopnih R-R intervala
1.13 | Mjerenje nivoa i nagiba ST spojnice na svih 12-odvoda istovremeno
1.14 | Ručno podešavanje J, ST i E točke
1.15 | QRS detekcija na 3 kanala po izboru
1.16 | Sustav baziran na najnovijoj verziji operativnog sustava dostupnog na tržištu, operativni sustav dostupan u širokoj prodaji
1.17 | Digitalno upravljanje opterećenja na pokretnoj traci prema odabranom protokolu
1.18 | Promjena protokola ergometrijskog testiranja za vrijeme izvođenja testa, bez prekida testiranje i potrebe za ponovnim pokretanjem testa
1.19 | Prikaz uvećanog (zumiranog) usrednjenog QRS kompleksa odabranog odvoda, s jedinstvenim grafičkim prikazom denivelacije ST spojnice na svim odvodima
1.20 | Grafički prikaz postotka vremena proteklog u fazi oporavka
1.21 | Potpuni prikaz cjelokupnog 12-kanalnog EKG-a na način da se za vrijeme pripreme završnog izvještaja može pregledati kontinuirani 12-kanalni EKG snimljen za vrijeme cijelog ergometrijskog testiranja
1.22 | Naknadna analiza snimljenog EKG-a koja za vrijeme pripreme završnog izvještaja omogućuje promjenu položaja iso-električke i „J“ točke te ponovnu analizu snimljenog EKG-a sa novim točkama i intervalima
1.23 | Priprema finalnog izvještaja moguća je za vrijeme dok je pacijent u fazi oporavka ergometrijskog testiranja, na način da su dostupne sve izmjerene vrijednosti iz testiranja pod opterećenjem
1.24 | Sustav podržava sljedeće komunikacijske protokole/formate: TCP/IP, PDF, XML, HL7, DICOM ili jednakovrijedno
1.25 | Ugrađena aritmijska analiza s automatskim bilježenjem i dokumentiranjem
1.26 | Procjena zdravstvenog rizika baziranog na nekom dostupnom algoritmu i procjena funkcionalnog aerobnog slabljenja
1.27 | Sustav ima ugrađeni demonstracijski način rada za prikaz značajki sustava i za edukaciju djelatnika
1.28 | Sustav podržava priključivanje vakuumskog 12-kanalnog EKG sustava s kompresorom
1.29 | Minimalno 3 predloška za unos demografskih podataka pacijenta koje odabire korisnik
1.30 | Sustav podržava korištenje rampa protokola minimalno u vremenskoj i MET varijanti
1.31 | Sustav podržava minimalno 100 protokola za testiranje
2 | Automatski mjerač krvnog tlaka sljedećih karakteristika: | 3
2.1 | Samostalni uređaj, instaliran na ergometrijski ili ergospirometrijski sustav, namijenjen mjerenju krvnog tlaka i frekvencije srca tijekom ergometrijskog/ergospirometrijskog testiranja
2.2 | Spojen i kompatibilan s gore opisanim ergometrijskim sustavom/dolje opisanim ergospirometrijskim sustavom iz kojeg se aktivira mjerenje
2.3 | Uređaj dobiva EKG signal iz ergometrijskog/ergospirometrijskog sustava
2.4 | Uređaj radi na principu auskultatorne metode sinkronizacije s R-zubcem koristeći analizu Korotkoffljevih (K) šumova
2.5 | Izmjerene vrijednosti krvnog tlaka se nakon mjerenja pojavljuju istovremeno na zaslonu ergometrijskog/ergospirometrijskog sustava i na ekranu automatskog mjerača krvnog tlaka
2.6 | Raspon mjerenja krvnog tlaka minimalno: sistolički tlak 50-270 mmHg, dijastolički tlak 20-150 mmHg
2.7 | Raspon mjerenja srčane frekvencije minimalno: 40-200 otkucaja/min
2.8 | Zaslon u boji dijagonale minimalno 7" za prikaz izmjerenih vrijednosti sistoličkog tlaka, dijastoličkog tlaka i srčane frekvencije
2.9 | Uz uređaj dolaze svi kablovi potrebni za spajanje uređaja na ergometrijski/ergospirometrijski sustav, kabel za napajanje te 2 veličine manšeta za odrasle s ugrađenim mikrofonom
3 | Ergometrijska traka sljedećih karakteristika: | 1
3.1 | Minimalni raspon brzine 0.5 – 20 km/h
3.2 | Minimalni raspon nagiba 0 – 25%
3.3 | Digitalno upravljanje trakom iz gore opisanog ergometrijskog sustava
3.4 | Sag ima USB i RS232 komunikacijsko sučelje za spajanje s vanjskim uređajima
3.5 | Površina za hodanje: minimalno 50 x 150 cm
3.6 | Prednji zaštitni rukohvat za držanje pacijenta
3.7 | Tipka za trenutno zaustavljanje saga smještena na prednjem rukohvatu
3.8 | Maksimalna dozvoljena težina pacijenta: minimalno 225 kg ili više
4 | Ručni bicikl sljedećih karakteristika: | 1
4.1. | LCD i matrični zaslon s prikazanim najvažnijim informacijama (broj protokola, opterećenje, rpm, brzina, vrijeme, K-Cal, srčana frekvencija)
4.2. | Integrirana membranska tipkovnica
4.3. | Bicikl dolazi na platformi na kojoj je instalirana glavna jedinica čija visina se može jednostavno namjestiti
4.4. | Test se može obavljati u sjedećem ili stojećem položaju
4.5. | Zadovoljava preciznost opterećenja prema normi DIN EN ISO 20957-1
4.6. | Težina pacijenta koju bicikl može podnijeti: 200 kg
4.7. | Raspon opterećenja 25-500 Watt, neovisno o brzini; do 1000 Watta ovisno o brzini
4.8. | Brzina 20-120 okretaja/min
4.9. | Upravljanje preko RS232 sučelja koje povezuje bicikl sa vanjskim jednicama
4.10. | HBS sustav kočenja(Hybrid Braking System), regenerativna kočnica vrtložnim strujama
4.11. | Moguće mjerenje pulsa preko ugrađenog Polar prijemnika i pojasa srčane frekvencije
5 | Ergometrijski bicikl sljedećih karakteristika: | 1
5.1 | Grafički zaslon LCD u boji "osjetljiv na dodir" s pozadinskim osvjetljenjem(minimalna rezolucija 320x240), minimalne dijagonale 3.5"(8.8cm) s prikazanim osnovnim informacijama o biciklu(opterećenje, vrijeme te broj okretaja) te menijima za postavljanje bicikla
5.2 | Sučelje zaslona bicikla na hrvatskom jeziku
5.3 | Maksimalna dozvoljena težina pacijenta minimalno 180 kg
5.4 | Raspon opterećenja minimalno 7-1000 W, korak namještanja opterećenja 1 W
5.5 | Maksimalna dozvoljena težina pacijenta minimalno 180 kg
5.6 | Brzina minimalno 30-150 okretaja/min
5.7 | Maksimalna težina bicikla 65kg
5.8 | Elektromagnetski sustav kočenja vrtložnim strujama
5.9 | Dinamička kalibracija
5.10 | Podesiva dužina kraka pedala ovisno o pacijentu
5.11 | Raspon opsega namještanja ručki za držanje: 0 – 360 °
5.12 | Bicikl podržava raspon dužine nogu minimalno 605-640 mm
5.13 | Namještanje visine sjedala pritiskom na tipku iza sjedala i jednostavnim pomicanjem gore ili dolje za potrebnu visinu
5.14 | Maksimalne dimenzije bicikla 115cmx110cmx60cm
5.15 | Digitalno RS232 i USB sučelje za naknadno povezivanje s vanjskim uređajima
5.16 | Bicikl podržava niz standardnih protokola za upravljanje i može se spojiti s EKG, ergometrijskim i spiroergometrijskim uređajima; digitalno upravljanje iz gore opisanog ergometrijskog sustava
5.17 | Uređaj zadovoljava sljedeće standarde i standarde sigurnosti: IEC 60601-1:2012, ISO13485:2016, ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno
6 | Pulmološki uređaj za mjerenje spirometrije, difuzijskih kapaciteta pluća, respiratorne mehanike i tjelesne pletizmografije sljedećih karakteristika: | 1
6.1. | Integrirani sustav koji se sastoji od središnjeg računala s instaliranim programskim paketom te modularnog uređaja za mjerenje spirometrije, difuzijskih kapaciteta pluća(DLCO), respiratorne mehanike te tjelesne pletizmografije
6.2. | Minimalna konfiguracjia računala: Procesor: I5 ili više, RAM: minimalno 8 GB, Tvrdi disk: minimalno SSD 500 GB, 1 monitora dijagonale 24 inča, minimalne razlučivosti zaslona 1920 x1080 piksela, laserski pisač, miš, tipkovnica. Kompatibilnost OS: Windows 10 (32/64 bit)
6.3. | Programski paket objedinjuje upravljanje svim komponentama sustava
6.4. | Pristup pojedinim programskim modulima preko ikona ili preko funkcijskih tipki na tipkovnici
6.5. | Izračun predviđenih vrijednosti prema ERS Global Lung Initiative (GLIi)
6.6. | Grafička interpretacija rezultata
6.7. | Izračun predviđenih vrijednosti za spirometriju prema sljedećim standardima: 2012 Global Lung initiative (GLI), ERS 1993 (ECCS 1983), NHANES III, Knudson 83, ECCS 1971, ITS, Zapletal, LAM, Pneumobil, Gutierrez (Chile), Multicèntrico Barcelona, Thai 2000, Austria (Forche), Crapo 1981
6.8. | Automatska interpretacija spirometrijskih rezultata prema: ATS/ERS 2005 (Spirometry), GOLD COPD, ATS/ERS 2005 (Obstruction Reversibility based on FVC Post BD), ATS/ERS 2007 (Obstruction Reversibility based on Rocc)
6.9. | Animacija za pedijatrijsku primjenu koja motivira pacijenta da maksimalno kvalitetno izvede manevar disanja, tako da na se na početku mjeri PEF u maksimalno jakom ekspiriju, a u nastavku FVC za vrijeme maksimalno produžanog ekspirija. Moguće podešavanje postotka predviđene vrijednosti koji se očekuje i prilagođavanje animacije toj vrijednosti. Moguć odabir jedne od minimalno 2 ponuđene animacije
6.10. | Automatsko eksportiranje izvještaja u PDF formatu
6.11. | Svi rezultati ispitivanja su dostupni u realnom vremenu i grafički i numerički
6.12. | Sve funkcije kojima se upravlja tijekom izvođenja testiranja su podesive putem miša ili tipkovnice ili zaslona osjetljivog na dodir, bez potrebe za ručnom intervencijom na sustavu
6.13. | Uređivanje izvješća dodavanjem komentara, promijenom automatski unesene dijagnoze ili uređivanjem nove dijagnoze
6.14. | Rad programa u računalnoj mreži
6.15. | Na bazu podataka može istovremeno biti spojeno 5 korisnika na različitim radnim stanicama
6.16. | SQL baza podataka
6.17. | Analiza trenda (izbor različitih testova provedenih u određenom razdoblju za pojedinog pacijenta)
6.18. | Programski paket omogućava prijenos podataka prema GDT i HL7 protokolu
UREĐAJ ZA MJERENJE SPIROMETRIJE
6.19. | Uređaj je instaliran na pokretnim medicinskim kolicima te je povezan s računalom s instaliranim programskim paketom i mjeračem protoka
6.20. | Maksimalna težina uređaja 11 kg
6.21. | Maksimalne dimenzije uređaja 34x42x17 cm
6.22. | Električki zahtjevi: 100-240V±10%, 50/60 Hz
6.23. | Spirometrijski testovi uključuju: - mjerenje forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC) prije/poslije - mjerenje sporog vitalnog kapaciteta (SVC) prije/poslije - mjerenje maksimalne voljne ventilacije (MVV) - bronhoprovokacijski testovi: bronhodilatatorski/bronhokonstriktorski
6.24. | Mjereni spirometrijski parametri: FVC • IVC • VC • MVV • VT • FEV1 • FEV6 • FEV1/FEV6 • FEV6/FVC • PEF • PIF • FEV1/FVC • FEF 25-75 • FEV1/VC% • %FEV1 • MEF25% • MEF50% • MEF75% • FET 100% • Lung Age • ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • ti/t.tot • VT/ti • Best FVC • Best FEV1 • IC
6.25. | Tehničke karakteristike mjerača protoka: - vrsta: pneumotahograf - raspona mjerenja protoka: 0-14 l/sek - otpor: manje od 1cmH2O/l/s kod 14l/s - točnost protoka: ± 2% ili 20 ml/s - rezolucija 1 mL
6.26. | Pneumotahograf se može zamijeniti s dvosmjernom turbinom za mjerenje protoka
6.27. | Tehničke karakteristike dvosmjerne turbine: - raspona mjerenja protoka: 0.08-20 l/sek - otpor: manje od 0.6 cmH2O/l/s kod 14l/s - točnost: ± 2% ili 20 ml/s(protok) ili 200 ml/min(ventilacija) - rezolucija 12 mL - raspon ventilacije: 0.08-300L/min
6.28. | Ugrađen termometar i barometer automatski korigiraju protok i volumen prema BTPS standardu
6.29. | Kalibracija volumena se obavlja putem certificirane kalibracijske pumpe volumena 3L
6.30. | Komunikacijsko sučelje uređaja: USB, RS-232, HR-TTL, SPO2
6.31. | Uređaj zadovoljava sigurnosni standard EN60601-1
MODUL ZA MJERENJE DIFUZIJSKIH KAPACITETA(DLCO)
6.32. | Modul DLCO je kompatibilan s sustavom za mjerenje spirometrije
6.33. | DLCO modul omogućava mjerenje plućnih difuzijskih kapaciteta s više načina obavljanja testa: standardiziranom referentnom tehnikom (ATS, ERS) ”jedan udah s apneom” (single breath with apnea) ili alternativnim tehnikama “jedan udah bez apnee”(single breath without apnea) i membranskom difuzijom
6.34. | DLCO modul obavlja mjerenje difuzijskih kapaciteta ugljičnog monoksida (CO) putem kontinuirane analize frakcije CO i metana (CH4) putem 2 analizatora s brzim odzivima
6.35. | Tehničke karakteristike CO analizatora: - vrsta: infracrveni (IR) - raspona mjerenja CO: 0 – 0.35% - točnost mjerenja: ± 0.003% - rezolucija(osjetljivost): 0.001% - vrijeme odziva: manje od 200 msek - vrijeme zagrijavanja: maksimalno 15 min
6.36. | Tehničke karakteristike CH4 analizatora: - vrsta: infracrveni (IR) - raspona mjerenja CH4: 0 – 0.35% - točnost mjerenja: ± 0.003% - rezolucija(osjetljivost): 0.001% - vrijeme odziva: manje od 200 msek - vrijeme zagrijavanja: maksimalno 15 min
6.37. | Analizator CO i CH4 se automatski kalibriraju u 2 referentne točke
6.38. | Kod provođenja testa “jednog daha s apnejom” mjere se sljedeći parametri: DLCO, DLCOcorr, DLCO3eq, VA, DLCO/VA, FaCO, FaCH4, Tapnea, FiCO, FiCH4, Wash out, Sample, RV(DLCO), FRC(DLCO), IVC(DLCO), TLC(DLCO), Dm, Vc
6.39. | Omogućena simulacija testa za vježbanje pacijenta bez potrošnje plinova
6.40. | Korekcija vrijednosti TLC(DLCO) za pacijente s dišnom opstrukcijom
6.41. | Klinički relevantni parametri(DLCO_corr, DLCO/VA) prikazani kao piktogrami
6.42. | Predviđene vrijednosti za DLCO prema: Knudson, ECCS, Crapo and Morris, Paoletti, Roca
6.43. | Postavljanje vremena zadržavanja daha prema različitim standardima: Jones and Meade, OGILVIE, ESP
6.44. | Membranska difuzija automatski uključena kad se obavljaju višestruki manevri DLCO s jednim udahom ili DLCO unutar udaha
SUSTAV ZA MJERENJE TJELESNE PLETIZMOGRAFIJE
6.45. | Sustav se sastoji od kabine za pacijenta i modula ugrađenog u kabinu pomoću kojeg se izvode sva testiranja (spirometrijski testovi, tjelesna pletizmografija, difuzijski kapaciteti pluća, testovi respiratorne mehanike)
6.46. | Mjerenje tjelesne pletizmografije uključuje: - mjerenje volumena pluća: TGV, TLC, FRC, RV - mjerenje otpora dišnih putova: RAW, sRAW - mjerenje provodnosti dišnih putova: GAW, sGAW
6.47. | Spirometrijsko testiranje, mjerenje difuzijskih kapaciteta i mjerenje respiratorne mehanike se može obavljati izvan ili unutar kabine za pacijenta
6.48. | Mjerenje respiratorne mehanike uključuje: - mjerenje maksimalnog inspiratornog/ekspiratornog tlaka MIP/MEP - mjerenje dišnog pogona P0.1
6.49. | Testiranje tjelesne pletizmografije se izvodi brzo i jednostavno u jednom manevru i testnom nizu čiji se redoslijed definira od strane korisnika (TGV, sRAW, SVC, IC)
6.50. | Kabina za pacijenta mora biti napravljena od velikih panela kristalnog stakla zbog boljeg vizualnog kontakta osoblja i pacijenta. U kabinu mora biti ugrađen interfon s podešavanjem glasnoće zbog davanja instrukcija pacijentima od strane osoblja.
6.51. | Volumen kabine: min. 870 l
6.52. | Vrijeme zagrijavanja kabine maksimalno 20 min
6.53. | Kabina zadovoljava električki zahtjev: 100-240 V, 50/60 Hz
6.54. | Piezootporan senzor tlaka prisutan u svim komponentama sustava
6.55. | Mjerenje tlaka u kabini vrlo osjetljivim piezootpornim senzorom tlaka čija je rezolucija (osjetljivost) najmanje 0.00015 cm H2O
6.56. | Svi senzori moraju biti zaštićeni od iznenadnih promjena napona
6.57. | Kalibracija kabine na curenje zraka se provodi injektiranjem minimalne količine inertnog plina u kabinu i mjerenjem vremena potrebnog da unutarnji tlak dođe na početnu vrijednost
6.58. | Kalibracija politropne konstante (tlak/volumen) se obavlja automatski preko ugrađene pumpe (30 ml)
6.59. | Kabina ima spojenu kompenzacijsku kutiju za automatsku kompenzaciju okolišnih varijacija tlaka
6.60. | Komunikacijsko sučelje kabine: USB A-B i RS-232
6.61. | Kabina za pacijenta zadovoljava sigurnosni standard EN60601-1
7 | Sustav za mjerenje Ankle-Brachial(ABI) indeksa sljedećih karakteristika: | 1
7.1. | Metoda mjerenja perifernog krvnog tlaka za detekciju bolesti arterijske periferne cirkulacije
7.2. | Baza podataka za off-line analizu podataka i izvoz podataka (npr. Excel, PDF)
7.3. | USB priključci za izvoz podataka, ažuriranja softvera i povezivanje s računalom
7.4. | Snimanje i pohrane sirovih podataka
7.5. | Maksimalne dimezije uređaja: 310x85x260mm
7.6. | Težina uređaja maksimalno 2 kg
7.7. | Programski paket omogućava unos podataka o pacijentu, prikupljanje, pohranu i prikaz numeričkih podataka tijekom testa te analizu i pregled te izvoz podataka u dostupnim formatima
7.8. | Konfiguracija panel računala: Zaslon kapacitivni višedodirni dijagonale 20" Intel Celeron Dual-Core 2x 2.6 GHz, 4 GB RAM, 500 GB HDD, 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, Windows 10, modul za napajanje
7.9. | Kolica daju mobilnost kod mjerenja te služe za smještaj uređaja, panel računala te ostalog pribora potrebnog za obavljanje testa
7.10. | Mjerenja NIBP oscilometrijskom metodom; uključeno 4 manžete za odrasle i 2 zračna crijeva(duže i kraće)
7.11. | Raspon mjerenja: 40 do 260 mmHg
8 | Mobilni ergospirometar sljedećih karakteristika: | 1
8.1. | Uređaj se sastoji od glavnog modula za mjerenje koji preko turbine s priključkom za uzimanje uzorka izdahnutog zraka mjeri protok,volumen, te plinove CO2 i O2 te dodatnih dijelova (punjivih baterija, punjača baterija, potrošnog pribora)
8.2. | Modul prema svojoj konfiguraciji omogućava korištenje u stacionarnim uvjetima te u vanjskim uvjetima(terensko testiranje)
8.3. | Modul je bežičnim putem (Bluetooth standard) povezan na radnu stanicu na kojoj je instaliran programski paket za prikupljanje i analizu ergospirometrijskih podataka. Kod korištenja u stacionarnim uvjetima modul se povezuje USB kablom.
8.4. | U terenskom modu rada omogućeno ergospirometrijsko testiranje na otvorenom, podržana udaljenost ispitanika s modulom od računala minimalno 1000m
8.5. | Ispitanik nosi glavni modul pričvršćen na ergonomski dizajniran pojas ili prsluk što omogućava mobilnost
8.6. | U stacionarnim uvjetima se modul može montirati na poseban nosač na ergometru
8.7. | Težina glavnog modula s baterijom maksimalno 900 g
8.8. | Dimenzije modula maksimalno 180x115x70 mm
8.9. | U modul ugrađen LCD zaslon “osjetljiv na dodir” za prikaz parametara i menija, minimalne rezolucije 320x240 piksela, dijagonale minimalno 3.5” (8.89cm), s pozadinskim LED TFT osvjetljenjem
8.10. | U zaslon modula ugrađena rezistivna tehnologija koja omogućuje rad s rukavicama ili mokrim rukama
8.11. | Za lakše upravljanje na modulu ugrađene minimalno 4 vodootporne tipke (uključivanje/isključivanje, početak snimanja, označavanje događaja, provjera)
8.12. | Mjerenje volumena i protoka se obavlja putem višekratne dvosmjerne turbine s optoelektroničkim čitačem: - raspon mjerenja protoka: 0.08-20 L/s - maksimalno dozvoljena pogreška ±2% ili 20mL/s - otpor manji od 0.6 cmH20/L/s kod 14L/s
8.13. | Mjerenje kisika se obavlja galvanskom gorivom ćelijom (GFC) sljedećih karakteristika: - raspon mjerenja O2: 0-25%, opcionalno 0-100% - točnost: ±0.02% - rezolucija: 0.01% - vrijeme odziva:120 ms
8.14. | Mjerenje ugljičnog dioksida se obavlja NDIR analizatorom (nedisperzivni infracrveni) sljedećih karakteristika: - raspon mjerenja CO2: 0-10% - točnost: ±0.02% - rezolucija: 0.01% - vrijeme odziva:100 ms
8.15. | Jednostavna automatska kalibracija senzora plinova u dvije točke s malom potrošnjom kalibracijskih plinova
8.16. | Modul omogućava odabir od strane korisnika jedne od 2 tehnologije uzorkovanja plinova: komore za mješanje plinova(mikro dinamička) ili “breath by breath” (dah po dah)
8.17. | Napajanje modula: 220V/50Hz i baterijsko
8.18. | Modul koristi izmjenjive punjive Li-ion baterije s indikatorom stanja, minimalna autonomija rada 4h
8.19. | U modul ugrađena neizmjenjiva litijeva(Li polimer) baterija koja omogućava zamjenu punjivih baterija bez prekida rada uređaja
8.20. | U modul ugrađeni specifični senzori za mjerenje okolišnih uvjeta(temperatura, tlak i vlažnost) koji se poslije koriste za korekcije mjerenja(BTPS)
8.21. | U modul ugrađeni navigacijski senzori i senzori detekcije kretanja: GPS, visinomjer, akcelerometar, žiroskop i kompas
8.22. | U modul ugrađena memorija za autonomno prikupljanje podataka mjerenja minimalno 512 MB, moguće proširenje memorije SD karticom kapaciteta do 32 GB
8.23. | Modul radi na Linux operativnom sustavu
8.24. | Modul je kompatibilan s ANT+ tehnologijom i može komunicirati s vanjskim uređajima koji podržavaju ANT+(HR monitori, monitor kisika u mišićima,...)
8.25. | U modul ugrađeni dodatni komunikacijski ulazi/izlazi: USB(galvanski odvojen), audio za mikrofon/zvučnik i pomoćni HR ulaz(Polar pojas srčane frekvencije, TTL)
8.26. | Modul i dodatni dijelovi dolaze u robusnom zaštitnom kovčegu koje omogućava zaštitu i jednostavan transport
8.27. | Modul zadovoljava sljedeće standarde: MDD(93/42/ECC); EN 60601(sigurnost)/ EN60601-1-2(EMC)
8.28. | U paketu mobilnog ergospirometrijskog uređaja dolazi sljedeće: mobilni modul, zaštitni kovčeg, 2 punjive litijske baterije, punjač za baterije s utorima za punjenje 2 baterije istovremeno, kablovi s adapterima za napajanje, 2 turbine, 1 optielektronički čitač, 2 nafionske linije za uzorkovanje plinova, 3 višekratne silikonske maske(veličine S, M, L), 1 držač maski za glavu, 1 HR pojas, 1 kalibracijska pumpa od 3L
BEŽIČNI MODUL ZA MONITORIRANJE 12-KANALNOG EKGA
8.29. | Modul povezan bežično na radnu stanicu na kojoj je instaliran programski paket za ergospirometrijsko testiranje
8.30. | Modul prikuplja istovremeno svih 12 kanala EKG preko 10-žilnog pacijent kabela(IEC standard)
8.31. | U paketu s modulom dolazi programski paket za prikaz EKGa te analizu koji se instalira na radnu stanicu
8.32. | Težina modula maksimalno 350g
8.33. | Dimenzije modula maksimalno 14x10x5 cm
8.34. | Frekvencija uzorkovanja signala minimalno 4000 uzoraka/s
8.35. | Ugrađena detekcija pacemakera
8.36. | Ugrađena zaštita od defibrilatora do 360J
8.37. | Napajanje modula 2 AA alkalne baterije ili NiMH punjive baterije
RADNA STANICA S PROGRAMSKIM PAKETOM ZA STANDARDNO ERGOSPIROMETRIJSKO TESTIRANJE
8.38. | Radna stanica se sastoji od: - središnjeg računala na koje su instalirani programski paketi za prikupljanje i analizu podataka ergospirometrijskog testiranja te 12-kanalnog EKGa - kolica s ugrađenim izolacijskim transformatorom, držačem za 2 monitora te bocom s kalibracijskim plinom i regulatorom
8.39. | Karakteristike središnjeg računala 1. Procesor minimalno Intel Core i5 2. Grafičko sučelje omogućuje priključenje 2 monitora istovremeno 3. Tvrdi disk SSD kapaciteta minimalno 500 GB 4. Ćitač/snimač medija CD/DVD 5. Monitori, 2 komada, LCD 24” (rezolucija 1920 x 1080); 1 monitor konfiguriran za prikaz ergospirometrijskih podataka, 1 monitor za prikaz EKGa i kardioloških podataka 6. Pisač laserski u boji 7. Radna memorija minimalno 8 GB 8. Miš, tipkovnica 9. Programski sustav WINDOWS 10
8.40. | Predinstaliran i konfiguriran programski paket za prikupljanje i analizu ergospirometrijskih podataka s mobilnog ergospirometrijskog uređaja te programski paket za prikaz i analizu 12-kanalnog EKGa s modula za 12-kanalni EKG-a; oba paketa mogu raditi zasebno ili sinkronizirano
8.41. | Ergospirometrijsko testiranje daje sljedeće plinske parametre: BR, CO2exp, FeCO2, FeO2, FetCO2, FetO2, FiCO2, METS, O2exp, OUES, PaCO2_e, PAO2, PeCO2, PeO2, PetCO2, PetO2, Te, Ti, Ttot, VCO2, VD/VT e, VE/VCO2, VE/VCO2 slope, VE/VO2, VO2, VO2%Pred, VO2/Kg, VO2/WR slope, VO2@AT
8.42. | Kardiološko testiranje daje sljedeće parametre: CI, CO, DBP, DP, HR, HRR, HRR_1_minute, Max HR, R_time, RR_ECG, S aVF, S aVL, S aVR, S I, S II, S III, S V1, S V2, S V3, S V4, S V5, S V6, SBP, SpO2, ST aVF, ST aVL, ST aVR, ST I, ST II, ST III, ST V1, ST V2, ST V3, ST V4, ST V5, ST V6, SV, VO2/HR
8.43. | Interpretacija testa po Wasserman metodi
8.44. | Pregled 9-panel dijagram po Wasserman metodi "online" tijekom testa i nakon testa
8.45. | SQL baza podataka
8.46. | Programski paket omogućava prijenos podataka prema GDT i HL7 protokolu
8.47. | Prikaz svih 12-kanala EKGa u realnom vremenu. Odabir formata prikaza 3x4/6x2/12 kanala sa ili bez parametara
8.48. | Svi rezultati ispitivanja(ergospirometrijski i kardiološki) su dostupni u realnom vremenu i grafički i numerički
8.49. | Uređivanje izvješća dodavanjem komentara, promijenom automatski unesene dijagnoze ili uređivanjem nove dijagnoze
8.50. | Programski paket za ergospirometriju ima ugrađeno sučelje za upravljanje pokretnim sagom te je omogućen odabir protokola za testiranje
8.51. | Programski paket za ergospirometriju ima ugrađeno sučelje za upravljanje vanjskim jedinicama za testiranje(pokretni sag, bicikl,..) te je omogućen odabir protokola za testiranje
8.52. | Kolica za smještaj kompletnog sustava s ugrađenim izolacijskim transformatorom
8.53. | Boca s kalibracijskim plinom te redukcijskim ventilom monitirana i učvršćena na kolica
9 | Sportska traka sljedećih karakteristika: | 1
9.1. | Raspon namještanja brzine: 1-25 km/h
9.2. | Pokretni sag ima ugrađen sustav za lagani prijelaz iz 0 km/h na odabranu početnu brzinu
9.3. | Raspon namještanja nagiba: 0-25 %
9.4. | Podešavanje nagiba u koracima od 0.5%
9.5. | Maksimalna težina pacijenta 225kg
9.6. | Snaga motora 1.8 kW
9.7. | Minimalna površina za hodanje 200x80 cm
9.8. | Ugrađena tipka za trenutno zaustavljanje saga u izvanrednim okolnostima
9.9. | Ugrađena upravljačka jednica s zaslonom(“osjetljiv na dodir” , dijagonala minimalno 7”, rezolucije minimalno 800x400 piksela) za manualno upravljanje sagom
9.10. | Ugrađen prednji rukohvat
9.11. | Ugrađeni komunikacijski ulazi: RS232, USB
9.12. | Sag ima ugrađene sve komunikacijske protokole dostupne na tržištu i moguće je upravljati iz većine dostupnih vanjskih jedinica(ergometara, spiroergometara,…)
9.13. | Bočni potpornji koji se monitraju na bočne strane trake, 2 komada
9.14. | Luk koji se fiksira na prednju stranu pokretne trake te sigurnosni pojas koji se fiksira oko prsnog koša pacijenta zbog prevencije pada
10 | Rehabilitacijski bicikl sljedećih karakteristika: | 10
10.1. | Zaslon u boji “osjetljiv na dodir” minimalne dijagonale 7 inča(17cm) s prikazanim najvažnijim numeričkim informacijama (opterećenje, brzina(broj okretaja u min), vrijeme, srčana frekvencija
10.2. | Grafički prikaz krivulja opterećenja i srčane frekvencije u ovisnosti o vremenu
10.3. | Manualno upravljanje, odabir jednog od pretprogramiranih protokola ili upravljanje preko središnjeg računalo s rehabilitacijskim programskim paketom
10.4. | Manualno upravljanje opterećenjem u koracima namještenim između +/- 1W i +/-25W
10.5. | Minimalno 10 pretprogramiranih protokola u memoriji bicikla kreiranih od strane korisnika s 3 dodatna tvornički postavljena protokola
10.6. | Modovi treninga: konstantno opterećenje, kontrolirano srčanom frekvencijom, intervalno, intervalno kontrolirano srčanom frekvencijom, manualno
10.7. | Tipka za brzi start kojom započinje trening
10.8. | Zadovoljava preciznost opterećenja prema normi DIN VDE 0750-238
10.9. | Podržana maksimalna težina pacijenta minimalno 160 kg
10.10. | Raspon opterećenja 6-999 Watt, neovisno o brzini
10.11. | Brzina 30-130 okretaja/min
10.12. | Podržana visina pacijenta u rasponu 120 cm do 210 cm
10.13. | Integriran WIFI modul u biciklu omogućava bežičnu komunikaciju i upravljanje od strane središnjeg računala
10.14. | Prikaz trenutne srčane frekvencije pacijenta na zaslonu bicikla
10.15. | Mehaničko kontinuirano podešavanje visine sjedala
10.16. | Raspon opsega namještanja ručki za držanje: 0 – 350 °
10.17. | Računalno kontrolirana kočnica s torzijskim momentom
10.18. | Pogon s dvostupanjskim kočionim sustavom s posebnim pogonskim remenima
10.19. | Maksimalna težina bicikla 67 kg
10.20. | Maksimalne dimenzije bicikla 102 cm x 50 cm x 130 cm
10.21. | Napajanje bicikla: 100-240 V/50 – 60 Hz/50 VA
10.22. | Uz bicikl uključena licenca koju omogućava priključivanje bicikla na rehabilitacijski programski paket
10.23. | Bicikl kompatibilan s dolje opisanim središnjim računalom na koji je instaliran rehabilitacijski programski paket
11 | SREDIŠNJE RAČUNALO S INSTALIRANIM PROGRAMSKIM PAKETOM ZA MONITORING EKG-a I UPRAVLJANJE REHABILITACIJSKIM BICIKLIMA MINIMALNIH KARAKTERISTIKA: | 1
11.1. | Integrirana SQL baza podataka
11.2. | Specifični trening parametri za svakog pojedinog pacijenta
11.3. | Brzo i jednostavno namještanje trening grupa pacijenata
11.4. | Unos i upravljanje specifičnim blokovima teksta koji se koriste za dijagnozu i stanje pacijenta prije treninga
11.5. | Istovremena kontrola svih dostupnih parametara (opterećenje, krvni tlak, SPO2)
11.6. | Snimanje i pohrana svih relevantnih dostupnih mjerenih parametara (opterećenje, srčana frekvencija, EKG, krvni tlak, SPO2)
11.7. | Prikaz EKG krivulja svih pacijenata na monitoru u realnom vremenu
11.8. | Istovremeni grafički prikaz trendova za sve dostupne monitorirane parametre (konfigurabilno, maksimalno 4 parametra se može prikazati)
11.9. | Kontinuirana pohrana EKG krivulja svih pacijenata
11.10. | Set markera i komentara za određene pacijente
11.11. | Brzi ispis EKG krivulje u realnom vremenu za određene pacijente
11.12. | Unos individualnih granica alarma
11.13. | Trening kontroliran SPO2 parametrom (konstantno opterećenje)
11.14. | Trening s konstantnom srčanom frekvencijom (konstantna srčana frekvencija putem automatskog podešavanja opterećenja)
11.15. | Trening s konstantnim opterećenjem
11.16. | Intervalni trening s slobodno definiranim profilima
11.17. | Konfigurabilne faze zagrijavanja i oporavka
11.18. | Prikaz dnevnih trening profila pojedinih pacijenata
11.19. | Prikaz kompletnih pohranjenih EKG zapisa svih trening sesija
11.20. | Komparativni prikaz trening sesija pacijenata u obliku dijagrama
11.21. | Kompletni prikaz cjelokupne trening sesije
11.22. | Dokumentiranje svih relevantnih događaja s ispisom istih
11.23. | Uključena mrežna opcija za daljni eksport podataka
11.24. | Mogućnost elektroničkog podešavanja visine sjedala bicikla putem programskog paketa ukoliko bicikl ima tu mogućnost
11.25. | Podesivi regulator prema krivulji odziva individualne srčane frekvencije (krivulja može biti normalna, strma, blagog nagiba)
11.26. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
11.27. | Karakteristike središnjeg računala minimalno: 1. Procesor Intel i5 3. Tvrdi disk SSD kapaciteta 500 GB 4. Čitač/snimač medija CD/DVD 5. Monitor FHD 24” (rezolucija 1920 x 1080) 6. Pisač crno bijeli laserski 7. Programski sustav WINDOWS 10 8. Preinstaliran i konfiguriran programski paket za monitoring EKG-a i upravljanje rehabilitacijskim biciklima
12 | Telemetrijski rehabilitacijski transmiter minimalnih karakteristika: | 16
12.1. | EKG telemetrijski odašiljač kojeg nosi pacijent
12.2. | EKG telemetrijski prijamnik
12.3. | Bežično povezivanje EKG telemetrijskih odašiljača s prijamnikom i središnjim računalom u krugu 100 m
12.4. | Sustav podržava prijenos Bluetooth Class1
12.5. | EKG telemetrijski odašiljač radi na punjive ili nepunjive AAA baterije
12.6. | EKG telemetrijski odašiljač prikuplja EKG signal direktno postavljanjem na kožu na prsima ili spajanjem kablova s samoljepljivim elektrodicama na određena mjesta na prsištu
13 | Prijenosna radna stanica za udaljeni nadzor rehabilitacije u vanjskom prostoru minimalnih karakteristika: | 1
13.1. | Praćenje EKG-a pacijenata tijekom slobodnog treninga u vanjskom ili unutarnjem prostoru
13.2. | Individualno sučelje aplikacije omogućava jednostavno pridruživanje pacijenata pojedinim aktivnostima te započinjanje i završetak treninga
13.3. | Tablet računalo s instaliranim Android operativnim sustavom
13.4. | Zaprimanje istovremeno do 6 EKG telemetrijskih transmitera
13.5. | Zaprimanje istovremeno do 6 pojaseva srčane frekvencije
13.6. | Prijem EKG signala na udaljenosti transmitera do 30m od tableta (na otvorenom prostoru)
13.7. | Prikaz 1-kanalnog EKG-a i srčane frekvencije na ekranu tableta za svakog pojedinog pacijenta
13.8. | Omogućen preprogramirani trening za svakog pojedinog pacijenta ili grupu pacijenata
13.9. | Tijekom treninga omogućen ulazak u EKG arhivu do tog trenutka
13.10. | Markiranje događaja
13.11. | Dodavanje individualnih vrijednosti krvnog tlaka i SPO2 za svakog pacijenta
13.12. | Aplikacija se sinkronizira s programskim paketom za programiranje i analizu treninga tj. s rehabilitacijskim programskim paketom
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: